# Г.Мейер

МИЛЛИВОЛЬТМЕТР И ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Милливольтметр и измеритель нелинейных искажений — два автономных прибора, имеющих общий блок питания.

Милливольтметр позволяет измерять амплитуды сигналов частотой 10 Гц — 200 кГц в диапазоне от 0,01 мВ до 300 В (верхние пределы поддиапазонов: 1, 3, 10, 30, 100, 300 мВ, 1, 3, 10, 30, 100 и 300 В), а также активную мощность (в двух поддиапазонах: 10 — 800 мВт и 1 — 80 Вт).

Милливольтметр может работать как децибел-лометр, в котором за нуль можно принять любое значение амплитуды. Это удобно при снятии амплитудно-частотных характеристик устройств, не имеющих регулятора усиления (например, линейный тракт воспроизведения магнитофона), так как не требуется никаких арифметических пересчетов. Диапазон измерения децибеллометра составляет от — 80 до +52 дБ относительно уровня 0,78 В.

Предусмотрена и возможность использовать прибор в качестве миллиамперметра переменного тока (верхние пределы измерений: 1, 3, 10, 30, 100, 300 и 1000 мА).

Для испытания устройств на активную нагрузку и возможности измерения мощности вход прибора может быть зашунтирован встроенной нагрузкой сопротивлением 1, 5, 10, 20, 100, 600 Ом, 1, 10, 50 и 250 кОм.

Нагрузка сопротивлением 5 Ом может рассеять мощность до 80 Вт, 10 Ом — до 40 Вт, 20 Ом — до 20 Вт.

Прибор имеет выход для подключения осциллографа. Амплитуда сигнала на этом выходе не превышает 0,8 В при любом виде измерений.

При прослушивании дикторских текстов тест-фильмов ЛИР-Ч и ЛИБ-Ч при испытании магнитофонов, не имеющих усилителей НЧ, а также для акустической оценки спектра шума и т. д. в состав милливольтметра входит контрольный усилитель низкой частоты, к выходному гнезду которого можно подключить нагрузку сопротивлением 4 Ом и рассчитанную на мощность 25 Вт.

При измерении белого шума может быть включен фильтр нижних частот, вырезающий составляющую фона.

При измерении фона может быть включен фильтр высоких частот, ослабляющий влияние белого шума. Фильтрами удобно пользоваться при испытании магнитофонов, так как они позволяют раздельно измерить уровень низкочастотных магнитных наводок на головки и шум усилителей и ленты.

Для удобства испытании стереофонической аппаратуры в приборе есть переключатель входа (левый-правый канал).

Измеритель нелинейных искажений (ИНИ) является полуавтоматическим прибором. Необходимо лишь устанавливать пределы измерений (1, 2, 4 и 8%).

Несмотря на большую погрешность (до 20%), такой прибор оказывается полезным в лаборатории радиолюбителя. Автоматизм ИНИ создает в работе большое удобство, особенно в тех случаях, когда у исследуемого устройства частот изменяется амплитуда сигнала (как, например, в усилителе мощности НЧ). При измерениях искажений сигнала, записанного на магнитную ленту, прибор просто незаменим, так как флюктуации, связанные с неравномерным поливом ленты, непостоянством зазора между ней и головками, а также детонация магнитофона могут привести на обычных измерителях нелинейных искажений к ложным результатам.

ИНИ может быть подключен как к милливольтметру, так и к отдельному входу.

Измерение искажений ведется на частоте 400 Гц. Амплитуда исследуемых сигналов должна лежать в интервале от 30 мВ до 10 В. В приборе она автоматически приводится к уровню 0,78 В.

Узел АРУ имеет отдельный выход, полезный при осциллографическом контроле, так как отпадает необходимость при изменении амплитуды в исследуемом устройстве вращать регулятор осциллографа «Размер по вертикали». При использовании только системы АРУ стрелочный прибор ИНИ может быть отключен.

Габариты милливольтметра и ИНИ 200Х130Х Х230 мм.

Структурная схема прибора приведена на рис. 1. Он состоит из двух частей: милливольтметра (узлы 1 — 11) и измерителя нелинейных искажений (узлы 12, 14 — 18). Кроме того, в состав прибора входит контрольный усилитель 13.

В режиме милливольтметра сигнал с одного из входов («Моно», «Прав, кан.» или «Лев. кан.») через ступенчатый входной делитель 1 или непосредственно поступает на эмиттерный повторитель 3, а затем через переключатель пределов 4 — на усилитель 5. К выходу последнего подключены фильтр нижних 6 и верхних 7 частот. Переключателем ВЗ выбирают полосу рабочих частот.

С переключателя ВЗ сигнал через эмиттерный повторитель 8 подается на усилитель 9. Постоянная составляющая исследуемого сигнала, выделенная детектором 10, измеряется прибором 11.

Если милливольтметр должен работать в режиме децибеллометра, то должна быть нажата кнопка В4. Уровень сигнала, принимаемый условно за нулевой, устанавливают переменным резистором R1.

Вход милливольтметра можно нагрузить на калиброванную нагрузку 2.

Рис. 1. Структурная схема прибора:

1 — ступенчатый входной делитель: 2 — калиброванная нагрузка, 3 — эмпттерный повторитель: 4 - -переключатель пределов- 5 - усилитель- 6 — фильтр нижних частот; 7 — фильтр верхних частот; в - эмиттсрныП повторитель; 9 - усилитель; 10 — детектор- 11 - измерительный прибор; 12 -эмиттерныи повторитель; 13 - контрольный усилитель: 14 — автоматический регулятор уровня: 15 — переключатель пределов; 16 — фильтры; 17 — квадратичный детектор; 18 - измерительный прибор

Выбор режима работы («Внешн.» — «Внутр.») измерителя нелинейных искажений производится переключателем В5. Исследуемый сигнал в обоих режимах поступает (при измерении внутреннего сигнала через эмиттерный повторитель 12) на автоматический регулятор уровня 14, на выходе которого уровень поддерживается постоянным: 0,78 В. С переключателя 15 пределов измерения сигнал через фильтры 16 поступает на квадратичный детектор 17, а с него — на измерительный прибор 18.

Контрольный усилитель 13 подключается к эмиттерному повторителю 12. Переменным резистором R2 регулируют громкость.

Принципиальная схема милливольтметра приведена на рис. 2. Сигнал с входного разъема Ш1 или Ш2 поступает на резистивно-емкостной делитель, образованный резисторами Rl — R3 и конденсаторами С1, С2. В положении переключателя В2 «В» входной сигнал ослабляется в 1000 раз. Такое построение входной цепи позволило упростить коммутацию в приборе.

На транзисторах 77, Т2 собран узел, коэффициент передачи которого равен единице. Для повышения входного сопротивления транзисторы охвачены 100-ной отрицательной обратной связью (с коллектора транзистора Т2 на эмиттер транзистора 77).

В коллекторную цепь транзистора Т2 включен делитель напряжения (резисторы R33 — R41). Напряжение с него поступает на усилитель, собранный на транзисторах ТЗ, Т4, а с него — на эмиттерный повторитель (Т5). Между ним и эмиттер-ным повторителем на транзисторе Т6 включены фильтры нижних и верхних частот (выбираются переключателем В5).

На транзисторах 77, Т8 собран усилитель, коэффициент передачи которого на каждом пределе измерений может быть подстроен отдельным резистором. С усилителя сигнал поступает через эмиттерный повторитель (Т9) на выходной разъем ШЗ и на оконечный усилитель (транзисторы Т10, Т11). В цепь обратной связи включен диодный детектор (Д2, ДЗ). Это позволило получить достаточно высокую линейность шкалы.

Сжатый начальный участок шкалы обычно получается из-за «мертвой» зоны характеристики диодов на малых амплитудах. В данном приборе, когда диоды Д2, ДЗ закрыты (на начальном участке), цепь обратной связи разрывается и при этом возрастает коэффициент усиления, амплитуда на коллекторе транзистора Т11 возрастает и тем самым компенсируется сжатость начального участка шкалы.

Стрелочный прибор защищен от перегрузок параллельно включенным диодом Д1.

Рис. 2. Принципиальная схема милливольтметра

Принципиальная схема измерителя нелинейных искажений изображена на рис. 3.

Исследуемый сигнал преобразуется системой АРУ в сигнал с постоянной амплитудой. Этот узел собран на лампах Л1, Л2 и транзисторах Т12, Т13, Т20 — Т22.

АРУ работает следующим образом. Включенный на входе измерителя резистор R100 и внутреннее сопротивление лампы Л1 образуют делитель напряжения. В исходный момент лампа Л1 закрыта по катоду напряжением стабилитрона Д4, и делитель пропускает сигнал, который усиливается лампой Л2 и транзисторами Т12, Т13, Т20, Т21.

#### Рис. 3. Принципиальная схема измерителя нелинейных искажений

Усиленный сигнал подается на закрытый по эмиттеру напряжением со стабилитрона транзистор Т22 (выполняет функции электронного ключа). Потенциал сигнала на базе этого транзистора, безусловно, не сразу превысит напряжение, при котором транзистор закрывается, и на коллекторе транзистора Т22 появляются положительные импульсы, которые через диод Д9 будут заряжать конденсатор С41 и через фильтр R110C36 поступят на лампу JI1 и будут открывать ее. Лампа Л1, открываясь, будет делить амплитуду входного сигнала до тех пор, пока импульсы с коллектора транзистора Т22 не прекратятся. Таким образом, выходная амплитуда всегда привязана к напряжению, при котором транзистор Т22 закрывается (около 8,5 В на базе транзистора Т22). Этот сигнал несколько искажен базовым током транзистора Т22, поэтому рабочий потенциал снимается ранее, с транзистора Т13 и через подстроечный резистор подается на разъем Ш5 «Выход АРУ» и вход фильтров.

Изменение выходного сигнала при изменении входного приведено в таблице.

Как видно из таблицы, система АРУ обеспечивает точность выходной амплитуды 15% при изменении входного сигнала более чем на 50 дБ. При отсутствии входного сигнала коэффициент усиления системы АРУ настолько возрастает, что шумы могут значительно отклонить стрелку прибора.

Постоянная времени АРУ около 5 с.

Три последовательных фильтра, построенные по почти одинаковым схемам на транзисторах Т14 — Т19, вырезают основную частоту 400 Гц (не менее чем на — 60 дБ), пропуская вторую гармонику (800 Гц) уже на прямолинейном участке амплитудно-частотной характеристики прибора.

Квадратичный детектор собран на транзисторах Т23, Т24. Работает он так. Диоды Д11 — Д16 детектора при малых уровнях сигнала закрыты. По мере возрастания подводимого к детектору напряжения диоды, последовательно открываясь, подключают последовательно со стрелочным прибором все меньшее сопротивление. Этим достигается некоторое подобие квадратичное™ характеристики.

Погрешность измерителя нелинейных искажений складывается из многих факторов: точности отработки системы АРУ, шумов в системе АРУ, точности делителя пределов, подавления основной частоты фильтрами и волнистости их характеристик в полосе пропускания, стабильности коэффициента усиления фильтров, точности квадратичного детектора. Согласно теории вероятностей все эти факторы, складываясь, не могут иметь одинакового знака, что несколько спасает положение: уменьшается погрешность измерений.

Схема контрольного усилителя приведена в статье «Звуковой генератор».

| ### Uвх | 30 мВ | 50 мВ | 150 мВ | 500 мВ | 1,5В | 5В | 15 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 650 мВ | 780 мВ | 800 мВ | 820 мВ | 835 мВ | 850 мВ | 880 мВ |

Принципиальная схема блока питания приведена на рис. 4. На транзисторах T1 — ТЗ собран стабилизатор напряжения 24 В.

Трансформатор собран на магнитопроводе ШЛ16X32. Обмотка I содержит 1420 витков провода ПЭЛ 0,29, обмотка II — 260 витков провода ПЭЛ 0,54, обмотка III — 117+117 витков провода ПЭЛ 0,41, обмотка IV — 1000 витков провода ПЭЛ 0,16, обмотка V — 21 + 21 виток провода ПЭЛ 0,64. Экранная обмотка содержит один слой провода ПЭЛ 0,29.

Рис. 4. Принципиальная схема блока питания

Рис. 5. Внешний вид прибора

Рис. 6. Внутренний вид прибора

Внешний вид прибора изображен на рис. 5, внутренний — на рнс. 6.

Налаживание милливольтметра и измерителя нелинейных искажений выполняют по принятым для этих устройств методикам.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat